## CNOMO
Fiche de calcul CNOMO |  |  |  | Validé par: Fpa
Date V0: 2014-05-25
Formulaire N°: 300-0032/0 |  |  |  | Date V1: 2016-08-29
Responsable: Frank |  |  |  | Appareil de mesure: mesure des fonds, étalon= 1228
DOQS.ch - 00 41 7878 10 704 - Info@doqs.ch
Cible: |  |  | 0.35 |  | Moyen de contrôle |  | Capteur?
Intervalle de tolérance (±): |  |  | 0.1 |  | Résolution: |  | 0.001 | ?
1ère phase: Répétabilité des mesurages de l'étalon sur le moyen de contrôle
Mesure N°: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | IT | >16µ | <16µ
Valeur: |  | 0.3475 | 0.3375 | 0.3425 | 0.3425 | 0.345 | Résolution | <IT/20 | <IT/10
[7 empty] | ±Ie | <±IT/20 | <±IT/10
| Ecart type σ(n-1) des 5 mesures |  |  |  | se: | 0.0033166 | ±Ir | <±IT/8 | <±IT/4
| Répétabilité du mesurage: |  |  | ±Ie = ±2se: |  | 0.0066332 | ±Imétro | <±IT/16 | <±IT/8
[7 empty] | CMC | >4 | >2
Conclusion 1ère phase: Acceptons nous ±Ie? La répétabilité du mesurage de l'étalon?
2ème phase: Répétabilité des mesurages d'une pièce sur le moyen de contrôle
Mesure N°: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Valeur: |  | 0.3475 | 0.3375 | 0.345 | 0.3425 | 0.345
Mesure N°: |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Valeur:
| Ecart type σ(n-1) des 10 mesures |  |  |  | Sr: | 0.0033912
| Répétabilité du mesurage: |  |  | ±Ir = ±2Sr: |  | 0.0067823
Conclusion 2ème phase: acceptons nous ± ir? La répétabilité du mesurage d'une pièce?
3ème phase: Mesurages de 5 pièces (représentant 0.6IT) 5 x sur le moyen de contrôle sans découper les fonds
Mesure N°: |  | Pièce 1 | Pièce 2 | Pièce 3 | Pièce 4 | Pièce 5
Valeur Y1: |  | 0.3475 | 0.36 | 0.33 | 0.385 | 0.4025
Valeur Y2: |  | 0.3375 | 0.3625 | 0.335 | 0.385 | 0.4025
Valeur Y3: |  | 0.345 | 0.36 | 0.3325 | 0.3875 | 0.4
Valeur Y4: |  | 0.3425 | 0.36 | 0.335 | 0.385 | 0.405
Valeur Y5: |  | 0.345 | 0.3625 | 0.335 | 0.3875 | 0.4075
4ème phase: Mesurage des 5 pièces en métrologie (moyenne sur 5 mesures)
| X | 0.3455 | 0.3595 | 0.334 | 0.387 | 0.4055 | ±IMétro: | 0.052819
5ème phase: Calculs des différences entre la vraie valeur et le mesurage par le moyen
Différence 1 |  | 0.002 | 0.0005 | -0.004 | -0.002 | -0.003
Différence 2 |  | -0.008 | 0.003 | 0.001 | -0.002 | -0.003
Différence 3 |  | -0.0005 | 0.0005 | -0.0015 | 0.0005 | -0.0055
Différence 4 |  | -0.003 | 0.0005 | 0.001 | -0.002 | -0.0005
Différence 5 |  | -0.0005 | 0.003 | 0.001 | 0.0005 | 0.002
| Moyenne des différences |  |  |  | J: | -0.0008
| Écart-type des différences: |  |  | Sg: |  | 0.0025807
6ème phase: Calcul du CMC. Le moyen est-il déclaré capable? Ig = incertitude globale du moyen de contrôle
|  |  | Ig= | 0.0074466
[7 empty] | 6.7145 | >4 | Accepté